## Anhang A.1.
Anhang A. Prozesslisten
Anhang A.1. Prozessliste für die Teletherapie
# | Hauptprozesse/Teilprozesse | Gefährdungssituationen (Ereignisð Unmittelbare Folge) | Fehlerkategorien gemäß Kapitel 3.4.3. | Ursachen | Bestehende Maßnahmen | Risikoeinschätzung anhand bestehender Maßnahmen | Risikobewertung | Geplante Maßnahmen | Risikoeinschätzung anhand geplanter Maßnahmen | Risikobewertung anhand neuer Risikoeinschätzung | Kommentar
1. | Anmeldung
1.1 | Zuweisung Patient:in zur Strahlentherapie (durch zuweisenden niedergelassenen Arzt/Ärztin, Konsil, Tumorkonferenz)
1.2 | Patienteneintrag in das Krankenhaus-Informations-System
1.3 | Patienteneintrag in das Onkologie-Informations-System
1.4 | Festlegung der Patienten-ID
1.5 | Anforderung von Vorbefunden
2. | Patientengespräch und Untersuchung
2.1 | Verifikation der Patientenidentität
2.2 | Befundaufnahme mittels Bildgebung und externer Berichterstattung
2.3 | Überprüfung und Verifikation des Pathologieberichts
2.4 | Körperliche Untersuchung
2.5 | Bestimmung des Tumorstadiums
2.6 | Beurteilung des Gesundheitszustands und Geschäftsfähigkeit, ggf. Abklärung der Betreuung
2.7 | Beurteilung besonderer Anforderungen an die Strahlentherapie (z.B. Herzschrittmacher)
2.8 | Beurteilung von Vorbestrahlungen (inklusive Feldaufnahmen und Planaufzeichnungen)
2.9 | Anforderung weiterer Diagnostik oder Bildgebung (MRT, Ultraschall, PET)
2.10 | Beurteilung anderer Behandlungsoptionen (Chemotherapie, Immuntherapie, Operation etc.)
2.11 | Behandlungsentscheidung und rechtfertigende Indikation
2.12 | Ärztliche Festlegung des Behandlungskonzepts: Verordnung, Zielvorgaben, Planungstechnik und IGRT-Vorgabe
2.13 | Aufklärungsgespräch (geplante Therapie, begleitende Therapien und Supportivmaßnahmen)
2.14 | Einverständniserklärung
2.15 | Interdisziplinäre Behandlungsentscheidung (z.B. Tumorboard)
2.16 | Terminierung der Bestrahlungsplanung, Bestrahlung etc. und Kommunkation an Patient:in
3. | Simulation und Bildgebung
3.1 | Verifikation der Patientenidentität
3.2 | Ärztliche Vorgabe an die Bildgebung und Immobilisierung
3.3 | Patientenpositionierung und -immobilisierung, ggf. Herstellung und Anpassung der Lagerungshilfen
3.4 | Dokumentation der Positionierung, Immobilisierung und Lagerungshilfen
3.5 | Kontrastmittelgabe
3.6 | Aufnahme des Planungs-CTs
3.7 | Markierung von Referenzpunkten auf dem Patienten/der Lagerungshilfe und in der Software
3.8 | Aufnahme weiterer Bildgebungsserien (MRT, Ultraschall, PET)
3.9 | Export der Bildgebung an das Bestrahlungsplanungssystem
3.10 | Export der Bildgebung an Archivierungssysteme
4. | Bestrahlungsplanung
4.1 | Auswahl und Import der Bildgebung
4.2 | Registrierung/Fusion der Bilder
4.3 | Definition und Konturierung des/der Zielvolumens/-volumina
4.4 | Definition und Konturierung der Risikoorgane
4.5 | Übernahme der Verordnung, Zielvorgaben und Planungstechnik und IGRT-Vorgabe
4.6 | Festlegung des Isozentrums
4.7 | Anlegen des initialen Bestrahlungsplans
4.8 | Berechnung und Optimierung der Dosisverteilung
4.9 | Vorläufige physikalisch-technische und ärztliche Beurteilung des Bestrahlungsplans, ggf. weitere Optimierung
4.10 | Vorbereitende Arbeiten für IGRT und SGRT
4.11 | Vorbereitende Arbeiten für Bewegungsmanagement
4.12 | Ärztliche und physikalisch-technische Plandurchsicht und Freigabe der Verordnung und des Bestrahlungsplans
4.13 | Planübertragung an das R&V-System
4.14 | Terminierung der Fraktion(en)
4.15 | Archivierung des Behandlungsplans (Bildgebung, DICOM-RT-Dose und DICOM-RT-Structure-Set)
5. | Überprüfung und Verifikation vor Behandlungsbeginn
5.1 | Physikalisch-technische Überprüfung des Bestrahlungsplans (z.B. Lage des Isozentrums, MLC-Kontrollpunkte, Anzahl der Monitoreinheiten etc.)
5.2 | Unabhängige Dosis-Nachberechnung
5.3 | Übertragung der Planinformation an den Beschleuniger
5.4 | Patientenspezifische Verifikationsmessung (z.B. IMRT-Qualitätssicherung)
5.5 | Physikalisch-technische Bestrahlungsfreigabe
5.6 | Finale ärztliche Bestrahlungsfreigabe
6. | Ersteinstellung
6.1 | Verifikation der Patientenidentität
6.2 | Team-Time-Out (Prüfung klinischer Parameter, Indikationsstellung, Freigaben, Einverständniserklärung usw.)
6.3 | Behandlungsvorbereitung (Medikamente, Infusionen, Anästhesie, Sedierung etc.)
6.4 | Auswahl der Bestrahlungsserie
6.5 | Aufrufen des Bestrahlungsplans am Beschleuniger
6.6 | Prüfung physikalischer Parameter
6.7 | Patientenpositionierung und -immobilisierung
6.8 | Einstellung von Behandlungszubehör (Tuben, Boli, etc.)
6.9 | Validierung von Behandlungszubehör (Tuben, Boli, etc.)
6.10 | Anwendung des Bewegungsmanagements & Aktivierung der Triggerfunktion
6.11 | Bildgestützte oder oberflächenbasierte Verifikation der Positionierung
6.12 | Auswahl des Bestrahlungsfeldes
6.13 | Überprüfung und Freigabe der Patientenpositionierung vor der Bestrahlung
6.14 | Markierung und Dokumentation des Isozentrums
6.15 | In vivo Dosimetrie
6.16 | Bestrahlung
6.17 | Monitoring der Bestrahlung
6.18 | Aufzeichnung und Protokollierung der Bestrahlung
6.19 | Monitoring spezieller Anforderungen (z.B. Herzschrittmacher-Protokoll)
7. | Folgebestrahlungen
7.1 | Verifikation der Patientenidentität
7.2 | Behandlungsvorbereitung (Medikamente, Infusionen, Anästhesie, Sedierung etc.)
7.3 | Auswahl der Bestrahlungsserie
7.4 | Aufrufen des Bestrahlungsplans am Beschleuniger
7.5 | Patientenpositionierung und -immobilisierung
7.6 | Einstellung von Behandlungszubehör (Tuben, Boli, etc.)
7.7 | Validierung von Behandlungszubehör (Tuben, Boli, etc.)
7.8 | Anwendung des Bewegungsmanagements & Aktivierung der Triggerfunktion
7.9 | Bildgestützte oder oberflächenbasierte Verifikation der Positionierung
7.10 | Auswahl des Bestrahlungsfeldes
7.11 | In vivo Dosimetrie
7.12 | Bestrahlung
7.13 | Monitoring der Bestrahlung
7.14 | Aufzeichnung und Protokollierung der Bestrahlung
7.15 | Monitoring spezieller Anforderungen (z.B. Herzschrittmacher-Protokoll)
8. | Qualitätsmanagement während der Behandlung
8.1 | Physikalisch-technische Überprüfung der Ersteinstellung
8.2 | Ärztliche retrospektive Überprüfung der Portalaufnahmen oder des Cone-Beam-CTs
8.3 | Adaptive Bestrahlungsplanung
8.4 | Wöchentliche Überprüfung der Patientenakte
8.5 | Wöchentliche ärztliche Visite, Fürsorge, Ernährung und Pflege
8.6 | Regelmäßige Qualitätssicherung des strahlentherapeutischen Gesamtsystems
9. | Therapieabschluss
9.1 | Verifikation der Patientenidentität
9.2 | Abschließende Überprüfung der Fraktionsaufzeichnungen
9.3 | Therapieabschlussgespräch mit Patient:in
9.4 | Abschlussbrief für die ärztliche Weiterbehandlung
9.5 | Nachuntersuchung: Bildgebung zur Beurteilung des Behandlungserfolgs
9.6 | Nachuntersuchung: Laboranalysen
9.7 | Nachsorge und Festlegung von Folgemaßnahmen
9.8 | Abrechnung
9.9 | Archivierung der Patientendaten

## Anhang A.2.
Anhang A. Prozesslisten
Anhang A.2. Prozessliste für die Brachytherapie
# | Hauptprozesse/Teilprozesse | Gefährdungssituationen (Ereignisð Unmittelbare Folge) | Fehlerkategorien gemäß Kapitel 3.4.3. | Ursachen | Bestehende Maßnahmen | Risikoeinschätzung anhand bestehender Maßnahmen | Risikobewertung | Geplante Maßnahmen | Risikoeinschätzung anhand geplanter Maßnahmen | Risikobewertung anhand neuer Risikoeinschätzung | Kommentar
1. | Anmeldung
1.1 | Zuweisung Patient:in zur Strahlentherapie (durch zuweisenden niedergelassenen Arzt/Ärztin, Konsil, Tumorkonferenz)
1.2 | Patienteneintrag in das Krankenhaus-Informations-System
1.3 | Patienteneintrag in das Onkologie-Informations-System
1.4 | Festlegung der Patienten-ID
1.5 | Anforderung von Vorbefunden
2. | Patientengespräch und Untersuchung
2.1 | Verifikation der Patientenidentität
2.2 | Befundaufnahme mittels Bildgebung und externer Berichterstattung
2.3 | Überprüfung und Verifikation des Pathologieberichts
2.4 | Körperliche Untersuchung
2.5 | Bestimmung des Tumorstadiums
2.6 | Beurteilung des Gesundheitszustands und Geschäftsfähigkeit, ggf. Abklärung der Betreuung
2.7 | Beurteilung besonderer Anforderungen an die Strahlentherapie (z.B. Herzschrittmacher)
2.8 | Beurteilung von Vorbestrahlungen (inklusive Feldaufnahmen und Planaufzeichnungen)
2.9 | Anforderung weiterer Diagnostik oder Bildgebung (MRT, Ultraschall, PET)
2.10 | Beurteilung anderer Behandlungsoptionen (Chemotherapie, Immuntherapie, Operation etc.)
2.11 | Behandlungsentscheidung und rechtfertigende Indikation
2.12 | Ärztliche Festlegung des Behandlungskonzepts: Verordnung, Zielvorgaben, Planungstechnik und IGRT-Vorgabe
2.13 | Aufklärungsgespräch (geplante Therapie, begleitende Therapien und Supportivmaßnahmen)
2.14 | Einverständniserklärung
2.15 | Peer-Review der Behandlungsentscheidung (z.B. Tumorboard)
2.16 | Terminierung der Bestrahlungsplanung, Bestrahlung etc. und Kommunkation anPatient:in
3. | Simulation und Bildgebung / Vorplanung
3.1 | Verifikation der Patientenidentität
3.2 | Entscheidung über Bildgebung (Art und Technik)
3.3 | Ärztliche Vorgabe an die Bildgebung und Immobilisierung
3.4 | Patientenpositionierung und -immobilisierung, ggf. Herstellung und Anpassung der Lagerungshilfen
3.5 | Dokumentation der Positionierung, Immobilisierung und Lagerungshilfen
3.6 | Kontrastmittelgabe
3.7 | Aufnahme der (Vor)Planungs-Bildgebung
3.8 | Aufnahme weiterer Bildgebungsserien (CT, MRT, Ultraschall, PET)
3.9 | Export der Bildgebung an das Bestrahlungsplanungssystem
3.10 | Export der Bildgebung an Archivierungssysteme
3.11 | Auswahl des Applikators / Nadeln
3.12 | Auswahl der Quelle
3.13 | Auswahl von Hilfsinstrumenten (z.B. Templates, Flap etc.)
3.14 | Vorplanung: Optimierung und Berechnung der Dosisverteilung
4. | Bestrahlungsvorbereitung
4.1 | Verifikation der Patientenidentität
4.2 | Time-out (z.B. Verifikation klinischer/physikalischer Parameter, Indikationsstellung, Einverständniserklärung, etc.)
4.3 | Validierung des richtigen Applikators /Nadeln
4.4 | Validierung der richtigen Quelle
4.5 | Patientenlagerung (z.B. auf US-/CT-/MRT-Tisch)
4.6 | Platzierung des Applikators / Implantation von Nadeln / Postitionierung von Flap etc. in Abhängigkeit von der Therapieart
4.7 | Nummerierung, Längenmessung und Dokumentation der Lage der Applikatoren/Nadeln
4.8 | Bildgestützte Verifizierung der Applikatoren/Nadeln und evt. Positionsanpassung
4.9 | Aufnahme der Planungs-Bildgebung (US/CT/MRT…)
4.10 | Export der Bildgebung an das Bestrahlungsplanungssystem
5. | Bestrahlungsplanung
5.1 | Import der Bildgebung
5.2 | Registrierung/Fusion der Bilder
5.3 | Definition und Konturierung des/der Zielvolumens/-volumina
5.4 | Definition und Konturierung der Risikoorgane
5.5 | Rekonstruktion von Applikatoren/Nadeln
5.6 | Berechnung und Optimierung der Dosisverteilung
5.7 | Ärztliches und physikalisch-technisches Peer-Review und Freigabe der Verordnung und des Bestrahlungsplans
5.8 | Planexport an das Afterloading-Gerät
5.9 | Archivierung des Behandlungsplans (Bildgebung, DICOM-RT-Dose und DICOM-RT-Structure-Set)
6. | Bestrahlung
6.1 | Tagescheck und Raumüberwachung
6.2 | Verifikation der Patientenidentität
6.3 | Überprüfung der Position von Nadeln-/Applikator(en)
6.4 | Planimport und -kontrolle am Afterloading-Gerät bei erster Bestrahlung (z.B. Überprüfung von Bestrahlungszeit, Bestrahlungsquelle usw.)
6.5 | Planaufruf an der Afterloading-Konsole
6.6 | Verbindung der/des Nadeln/Applikators mit Hilfe der Ausfahrschläuche an geplante Kanäle des Afterloading-Gerätes
6.7 | Verifikation der Verbindung der/des Nadeln/Applikators an geplante Kanäle des Afterloading-Gerätes
6.8 | Simulation der Bestrahlung mit Hilfe einer Dummy-Quelle
6.9 | Bestrahlung
6.10 | Monitoring der Bestrahlung
6.11 | In vivo Dosimetrie
6.12 | Entfernung der Quelle
6.13 | Aufzeichnung und Protokollierung der Bestrahlung
6.14 | Entfernung von Nadeln/Applikatoren (bei letzter Fraktion)
6.15 | Monitoring spezieller Anforderungen (z.B. Herzschrittmacher-Protokoll)
7. | Qualitätsmanagement während der Behandlung
7.1 | Adaptive Bestrahlungsplanung
7.2 | Wöchentliche Überprüfung der Patientenakte
7.3 | Ärztliche Visite, Fürsorge, Ernährung und Pflege
8. | Therapieabschluss
8.1 | Verifikation der Patientenidentität
8.2 | Abschließende Überprüfung der Fraktionsaufzeichnungen
8.3 | Therapieabschlussgespräch mit Patient:in
8.4 | Abschlussbrief für die ärztliche Weiterbehandlung
8.5 | Nachuntersuchung: Bildgebung zur Beurteilung des Behandlungserfolgs
8.6 | Nachuntersuchung: Laboranalysen
8.7 | Nachsorge und Festlegung von Folgemaßnahmen
8.8 | Abrechnung
8.9 | Archivierung der Patientendaten

## Anhang A.3.
Anhang A. Prozesslisten
Anhang A.3. Prozessliste für die Nuklearmedizinische Therapie
# | Hauptprozesse/Teilprozesse | Gefährdungssituationen (Ereignisð Unmittelbare Folge) | Fehlerkategorien gemäß Kapitel 3.4.3. | Ursachen | Bestehende Maßnahmen | Risikoeinschätzung anhand bestehender Maßnahmen | Risikobewertung | Geplante Maßnahmen | Risikoeinschätzung anhand geplanter Maßnahmen | Risikobewertung anhand neuer Risikoeinschätzung | Kommentar
1. | Anmeldung
1.1 | Zuweisung Patient:in zur Nuklearmedizinischen Terapie (durch zuweisenden niedergelassenen Arzt/Ärztin, Konsil, Tumorkonferenz)
1.2 | Patientendaten erfragen/übernehmen
1.3 | Anforderung von Vorbefunden
2. | Patientenaufnahme
2.1 | Patientenidentifikationsreferenz festlegen
2.2 | Geschäftsfähigkeit feststellen / Betreuung klären
2.3 | Einverständniserklärungen, krankheitsspezifische Fragebögen
3. | Anamnese
3.1 | Beurteilung der Vorbefunde einschließlich Unterlagen zu Vor-RT
3.2 | Körperliche Untersuchung
3.3 | weitere Diagnostik/Bildgebung veranlassen
4. | Indikationsstellung
4.1 | Wertung der Untersuchungsergebnisse
4.2 | Interdisziplinäre Abstimmung, Tumorkonferenz
4.3 | Vorläufiges Behandlungskonzept erstellen
4.4 | Aufklärung des Patienten zur geplanten Therapie und Alternativen
4.5 | Behandlungskonzept festlegen, rechtfertigende Indikation stellen
4.6 | Patientenwunsch ermitteln
4.7 | Aufklären und Festlegen begleitender Therapiemaßnahmen(Chemotherapie, Hormontherapie, usw)
4.8 | Aufklären und Festlegen des stationären Aufenthalts
4.9 | Termin für Behandlungsplanung und andere Maßnahmen festlegen und mitteilen
5. | Maßnahmen zur Behandlungsplanung
6. | Behandlungsplanung
6.1 | Bestrahlungsplanung / Festlegung der zu applizierenden Aktivität
6.2 | Kommissionierung der Aktivität
6.3 | Kontrolle der Aktivität
7. | Applikation
7.1 | Protokollierung und Verifikation der Applikation
8. | Zeitnahe Behandlungskontrolle
8.1 | Dosimetrie
8.2 | Blutuntersuchung
8.3 | Urinuntersuchung
8.4 | Bildgebung
9. | Abschluss der Therapie
9.1 | Abschlussuntersuchung und -gespräch
9.2 | Information über weitere Maßnahmen
9.3 | Organisation der Folgemaßnahmen
9.4 | Organisation der Nachsorge
9.5 | Abschlussdokumentation, Information an weiterbehandelnde Kollegen
9.6 | Abrechnung
9.7 | Archivierung der Patientendaten

## Anhang B.1.
Anhang B. Darstellungsformen des Behandlungsverfahrens für das Beispiel oberflächengesteuerte Bestrahlung (SGRT) des Mammakarzinoms in tiefer Einatmung (DIBH)
Anhang B.1. Tabellarische Darstellung des Behandlungsverfahrens inklusive Gefährdungssituationen, Fehlerkategorien und Ursachen (FMEA-Tabelle)
# | Hauptprozesse/Teilprozesse | Gefährdungssituationen (Ereignis ð Unmittelbare Folge) | Fehlerkategorien gemäß Kapitel 3.4.3. | Ursachen | Bestehende Maßnahmen | Risikoeinschätzung anhand bestehender Maßnahmen | Risikobewertung | Geplante Maßnahmen | Risikoeinschätzung anhand geplanter Maßnahmen | Risikobewertung anhand neuer Risikoeinschätzung | Kommentar
2. | Patientengespräch und Untersuchung
2.12 | Ärztliche Festlegung des Behandlungskonzepts: Verordnung, Zielvorgaben, Planungstechnik und IGRT-Vorgabe | Ärztliche Vorgaben zur Planungstechnik nicht dokumentiert ð Aufnahme des Planungs-CTs in DIBH nicht durchgeführt und bestrahlt in FB | Fehlerhafte Verordnung | Unaufmerksamkeit, Mangel am standardisierten Verfahren
3. | Simulation und Bildgebung
3.4 | Dokumentation der Positionierung, Immobilisierung und Lagerungshilfen | Die Aufnahme des Planungs-CTs in DIBH ist durchgeführt, jedoch nicht dokumentiert ð Plan berechnet auf DIBH-CT und bestrahlt in FB | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unaufmerksamkeit, Mangel am standardisierten Verfahren
3.6 | Aufnahme des Planungs-CTs | Aufnahme des Planungs-CT in FB statt DIBH durchgeführt ð Neues Planungs-CT notwendig, zusätzliche Strahlenexpositition und Therapieverzug | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Unaufmerksamkeit, Mangel am standardisierten Verfahren
|  | Aufnahme des Planungs-CT in FB statt DIBH durchgeführt ð Plan berechnet auf FB-CT und bestrahlt in DIBH | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unaufmerksamkeit, Mangel am standardisierten Verfahren
4. | Bestrahlungsplanung
4.1 | Auswahl und Import der Bildgebung | Planungs-CT importiert, jedoch falsch gekennzeichnet (z.B. FB statt DIBH) ð Falsche Dosisverteilung berechnet und falsches Volumen bestrahlt | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Ausbildung, Mangel am standardisierten Verfahren
4.5 | Übernahme der Verordnung, Zielvorgaben und Planungstechnik und IGRT-Vorgabe | Verwechslung der Bezeichnungen FB und DIBH ð Falsches CT (FB-CT) wird für die Bestrahlungsplanung benutzt, Patientenbestrahlung wird in DIBH durchgeführt | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Ausbildung, Mangel am standardisierten Verfahren
4.10 | Vorbereitende Arbeiten für IGRT und SGRT | FB- und DIBH-Körperkonturen (DICOM) sind nicht präzise genug konturiert ð Bestrahlung nicht möglich. Unterschied zwischen DICOM-Body-Struktur und Patientenoberfläche zu groß | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Unzureichende Einarbeitung
4.11 | Vorbereitende Arbeiten für Bewegungsmanagement | Export von Plan und Body-Konturen an SGRT-System unterlassen ð Therapieverzögerung, bis der Plan und die Body-Konturen in SGRT-System importiert und vorbereitet sind | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Unaufmerksamkeit, Mangel am standardisierten Verfahren
5. | Überprüfung und Verifikation vor Behandlungsbeginn
5.3 | Übertragung der Planinformation an den Beschleuniger | SGRT-Daten Patient:in falsch zugeordnet ð Geometrischer Fehler: falsches Volumen bestrahlt | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung
|  | SGRT-Daten Patient:in falsch zugeordnet ð Behandlungsverzögerung durch erneuten Datentransfer und erneute Vorbereitung | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung
|  | Falsche Überwachungs-ROI definiert ð Suboptimale Bestrahlungsüberwachung, Geometrischer Fehler | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren
|  | Keine Überwachungs-ROI definiert ð Behandlungsverzögerung durch ROI-Definition | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren
|  | Auswahl der technischen/optischen Parameter (z.B. Hautton, Auflösung usw.) fehlerhaft ð Suboptimale Bestrahlungsüberwachung, Geometrischer Fehler | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren
|  | Toleranzwerte für SGRT-Überwachungsparameter zu groß ð Suboptimale Bestrahlungsüberwachung, Geometrischer Fehler | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren
|  | Patient in SGRT-System nicht importiert und vorbereitet ð Behandlungsverzögerung bis die Patientenakte vorbereitet ist | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren
6. | Ersteinstellung
6.7 | Patientenpositionierung und -immobilisierung | Oberflächenüberwachung nicht initialisiert bzw. kalibriert ð Zeitverzögerung | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, SGRT-Systemfehler
6.10 | Anwendung des Bewegungsmanagements & Aktivierung der Triggerfunktion | Falsche Konturen (Referenzoberfläche) im SGRT-System geladen (z.B. falsche DICOM-Body-Struktur, falsche:r Patient:in, falsche Referenzoberfläche usw.) ð Interlock | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren
|  | Falsche Konturen (Referenzoberfläche) im SGRT-System geladen (z.B. falsche DICOM-Body-Struktur, falsche:r Patient:in, falsche Referenzoberfläche usw.) ð Geometrischer Fehler (falls Interlock fälschlicherweise überschrieben): falsches Volumen bestrahlt | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren
|  | Konturen (Referenzoberfläche) weichen gegenüber Patientenanatomie ab (z.B. Brust angeschwollen) ð Geometrischer Fehler: falsches Volumen bestrahlt | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung
6.11 | Bildgestützte oder oberflächenbasierte Verifikation der Positionierung | Aufnahme einer neuen Referenzoberfläche ohne vorherige Durchführung der Bildgebung (Patient in falscher Position – keine Kontrollbildgebung durchgeführt) ð Geometrischer Fehler: falsches Volumen bestrahlt | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren
|  | Bewegung von Patient:in zwischen bildgestützter Verifikation und Aufnahme einer neuen Referenzoberfläche ð Geometrischer Fehler: falsches Volumen bestrahlt | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Patient:in fühlt sich unwohl ð unbemerkte Patientenbewegung, Patient:in hört / versteht Anweisungen nicht z.B. durch schlechten Ton oder inadäqua-te Coaching-Anweisungen, MTR überprüft das Referenzbild nicht und erkennt keinen Fehler, Fehlende unabhängige Überprüfung des Referenzbildes MTR nimmt versehentlich ein Referenzbild in freier Atemposition auf (Gating nicht aktiviert)
|  | Anpassen der Überwachungs-ROI auf neuer Referenzoberfläche nicht durchgeführt ð Zeitverzögerung durch ROI-Definition | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren
|  | Anpassen der Überwachungs-ROI auf neuer Referenzoberfläche nicht durchgeführt ð Suboptimale Bestrahlungsüberwachung, Geometrischer Fehler | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren
6.17 | Monitoring der Bestrahlung | Beschleuniger nicht im Gating-Modus ð Interlock | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Unaufmerksamkeit
|  | Beschleuniger nicht im Gating-Modus ð Bestrahlung wird ohne Strahlsteuerung durchgeführt ð Geometrischer Fehler, Falsche Dosisverteilung / falsche Volumina | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unaufmerksamkeit
|  | Technischer Defekt: keine Signalverarbeitung durch Oberflächenscanner ð Zeitverzögerung, keine Bestrahlung | Fehlerhaftes Zeitmanagement | SGRT-Hardware-/Softwarefehler
|  | Technischer Defekt: fehlerhafte Erkennung von Patientenbewegungen ð Suboptimale Bestrahlungsüberwachung, Geometrischer Fehler | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | SGRT-Hardware-/Softwarefehler
|  | Technischer Defekt: automatischer Beam-Stop nicht ausgelöst, wenn SGRT-Offsets die Toleranz überschreiten ð Suboptimale Bestrahlungsüberwachung, Geometrischer Fehler | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | SGRT-Hardware-/Softwarefehler, Bewegungsüberwachung ist nicht gestartet
|  | SGRT-System erfasst Patientenoberfläche nicht ausreichend (z.B. Gantry blockiert Sichtfeld) ð Suboptimale Bestrahlungsüberwachung, Geometrischer Fehler | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | SGRT-Hardware-/Softwarefehler
|  | Nicht alle SGRT-Überwachungsparameter überwacht ð Suboptimale Bestrahlungsüberwachung, Geometrischer Fehler | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren
7. | Folgebestrahlungen
7.5 | Patientenpositionierung und -immobilisierung | Oberflächenüberwachung nicht initialisiert bzw. kalibriert ð Zeitverzögerung | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren
7.8 | Anwendung des Bewegungsmanagements & Aktivierung der Triggerfunktion | Falsche Konturen (Referenzoberfläche) im SGRT-System geladen (z.B. falsche DICOM-Body-Struktur, falsche:r Patient:in, falsche Referenzoberfläche usw.) ð Interlock | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren
|  | Falsche Konturen (Referenzoberfläche) im SGRT-System geladen (z.B. falsche DICOM-Body-Struktur, falsche:r Patient:in, falsche Referenzoberfläche usw.) ð Geometrischer Fehler: falsches Volumen bestrahlt | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren
|  | Konturen (Referenzoberfläche) weichen gegenüber Patientenanatomie ab (z.B. Brust angeschwollen) ð Geometrischer Fehler: falsches Volumen bestrahlt | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung
7.9 | Bildgestützte oder oberflächenbasierte Verifikation der Positionierung | Aufnahme einer neuen Referenzoberfläche ohne vorherige Durchführung der Bildgebung (Patient:in in falscher Position – keine Kontrollbildgebung durchgeführt) ð Geometrischer Fehler: falsches Volumen bestrahlt | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren
|  | Bewegung von Patient:in zwischen bildgestützter Verifikation und Aufnahme einer neuen Referenzoberfläche ð Geometrischer Fehler: falsches Volumen bestrahlt | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Patient:in fühlt sich unwohl ð unbemerkte Patientenbewegung, Patient:in hört / versteht Anweisungen nicht z.B. durch schlechten Ton oder inadäqua-te Coaching-Anweisungen, MTR überprüft das Referenzbild nicht und erkennt keinen Fehler, Fehlende unabhängige Überprüfung des Referenzbildes, MTR nimmt versehentlich ein Referenzbild in freier Atemposition auf (Gating nicht aktiviert)
|  | Anpassen der Überwachungs-ROI auf neuer Referenzoberfläche nicht durchgeführt ð Zeitverzögerung durch ROI-Definition | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren
|  | Anpassen der Überwachungs-ROI auf neuer Referenzoberfläche nicht durchgeführt ð Suboptimale Bestrahlungsüberwachung, Geometrischer Fehler | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren
7.13 | Monitoring der Bestrahlung | Beschleuniger nicht im Gating-Modus ð Interlock | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Unaufmerksamkeit
|  | Beschleuniger nicht im Gating-Modus ð Bestrahlung wird ohne Strahlsteuerung durchgeführt ð Geometrischer Fehler, Falsche Dosisverteilung / falsche Volumina | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unaufmerksamkeit
|  | Technischer Defekt: keine Signalverarbeitung durch Oberflächenscanner ð Zeitverzögerung, keine Bestrahlung | Fehlerhaftes Zeitmanagement | SGRT-Hardware-/Softwarefehler
|  | Technischer Defekt: fehlerhafte Erkennung von Patientenbewegungen ð Suboptimale Bestrahlungsüberwachung, Geometrischer Fehler | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | SGRT-Hardware-/Softwarefehler
|  | Technischer Defekt: automatischer Beam-Stop nicht ausgelöst, wenn SGRT-Offsets die Toleranz überschreiten ð Suboptimale Bestrahlungsüberwachung, Geometrischer Fehler | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | SGRT-Hardware-/Softwarefehler, Bewegungsüberwachung ist nicht gestartet
|  | SGRT-System erfasst Patientenoberfläche nicht ausreichend (z.B. Gantry blockiert Sichtfeld) ð Suboptimale Bestrahlungsüberwachung, Geometrischer Fehler | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | SGRT-Hardware-/Softwarefehler
|  | Nicht alle SGRT-Überwachungsparameter überwacht ð Suboptimale Bestrahlungsüberwachung, Geometrischer Fehler | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren

## Anhang B.2.
Anhang B. Darstellungsformen des Behandlungsverfahrens für das Beispiel oberflächengesteuerte Bestrahlung (SGRT) des Mammakarzinoms in tiefer Einatmung (DIBH)
Anhang B.2. Visuelle Darstellung des Behandlungsverfahrens inklusive Gefährdungssituationen und Maßnahmen (Prozesskarte)

## Anhang C.1.
Anhang C. Risikoanalyse zweier Gefährdungssituationen für das Beispiel oberflächengesteuerte Bestrahlung (SGRT) des Mammakarzinoms in tiefer Einatmung (DIBH)
Anhang C.1. Risikoanalyse mittels Risikoproiritätszahl
# | Hauptprozesse/Teilprozesse | Gefährdungssituationen (Ereignis ð Unmittelbare Folge) | Fehlerkategorien gemäß Kapitel 3.4.3. | Ursachen | Bestehende Maßnahmen | Risikoeinschätzung anhand bestehender Maßnahmen |  |  |  | Risikobewertung | Geplante Maßnahmen | Risikoeinschätzung anhand geplanter Maßnahmen |  |  |  | Risikobewertung anhand neuer Risikoeinschätzung | Kommentar
[6 empty] | S | A | E | RPZ |  |  | S | A | E | RPZ
6. | Ersteinstellung
6.10 | Anwendung des Bewegungsmanagements & Aktivierung der Triggerfunktion | Falsche Konturen (Referenzoberfläche) im SGRT-System geladen (z.B. falsche DICOM-Body-Struktur, falsche:r Patient:In, falsche Referenzoberfläche usw.) ð Interlock | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren | - MTR prüft, ob korrekter Patient/Plan aufgerufen ist | 2 | 2 | 1 | 4 | akzeptabel | - | 2 | 2 | 1 | 4 | akzeptabel
|  | Falsche Konturen (Referenzoberfläche) im SGRT-System geladen (z.B. falsche DICOM-Body-Struktur, falsche:r Patient:in, falsche Referenzoberfläche usw.) ð Geometrischer Fehler (falls Interlock fälschlicherweise überschrieben): falsches Volumen bestrahlt | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren | - MTR prüft, ob korrekter Patient/Plan aufgerufen ist - Anschließende Bildgebung (6.11 Bildgestützte oder oberflächenbasierte Verifikation der Positionierung) | 5 | 2 | 3 | 30 | tolerierbar | Überschreiben des Interlocks nur im 4-Augen-Prinzip (MTR + MPE) nach kritischer Überprüfung der Situation | 5 | 2 | 2 | 20 | akzeptabel

## Anhang C.2.
Anhang C. Risikoanalyse zweier Gefährdungssituationen für das Beispiel oberflächengesteuerte Bestrahlung (SGRT) des Mammakarzinoms in tiefer Einatmung (DIBH)
Anhang C.2. Risikoanalyse mittels Risikomatrix
# | Hauptprozesse/Teilprozesse | Gefährdungssituationen (Ereignis ð Unmittelbare Folge) | Fehlerkategorien gemäß Kapitel 3.4.3. | Ursachen | Bestehende Maßnahmen | Risikoeinschätzung anhand bestehender Maßnahmen |  |  | Risikobewertung | Geplante Maßnahmen | Risikoeinschätzung anhand geplanter Maßnahmen |  |  | Risikobewertung anhand neuer Risikoeinschätzung | Kommentar
[6 empty] | S | NeA | Risikostufe |  |  | S | NeA | Risikostufe
6. | Ersteinstellung
6.10 | Anwendung des Bewegungsmanagements & Aktivierung der Triggerfunktion | Falsche Konturen (Referenzoberfläche) im SGRT-System geladen (z.B. falsche DICOM-Body-Struktur, falsche:r Patient:in, falsche Referenzoberfläche usw.) ð Interlock | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren | - MTR prüft, ob korrekter Patient/Plan aufgerufen ist | II | III | R9 | akzeptabel | - | II | III | R9 | akzeptabel
|  | Falsche Konturen (Referenzoberfläche) im SGRT-System geladen (z.B. falsche DICOM-Body-Struktur, falsche:r Patient:in, falsche Referenzoberfläche usw.) ð Geometrischer Fehler (falls Interlock fälschlicherweise überschrieben): falsches Volumen bestrahlt | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren | - MTR prüft, ob korrekter Patient/Plan aufgerufen ist - Anschließende Bildgebung (6.11 Bildgestützte oder oberflächenbasierte Verifikation der Positionierung) | III | II | R11 | eingeschränkt akzeptabel | Überschreiben des Interlocks nur im 4-Augen-Prinzip (MTR + MPE) nach kritischer Überprüfung der Situation | III | I | R6 | akzeptabel

## Anhang C.3.
Anhang C. Risikoanalyse zweier Gefährdungssituationen für das Beispiel oberflächengesteuerte Bestrahlung (SGRT) des Mammakarzinoms in tiefer Einatmung (DIBH)
Anhang C.3. Risikoanalyse mittels Aufgabenpriorität
# | Hauptprozesse/Teilprozesse | Gefährdungssituationen (Ereignis ð Unmittelbare Folge) | Fehlerkategorien gemäß Kapitel 3.4.3. | Ursachen | Bestehende Maßnahmen | Risikoeinschätzung anhand bestehender Maßnahmen |  |  |  | Risikobewertung | Geplante Maßnahmen | Risikoeinschätzung anhand geplanter Maßnahmen |  |  |  | Risikobewertung anhand neuer Risikoeinschätzung | Kommentar
[6 empty] | S | A | E | AP |  |  | S | A | E | AP | Risikobewertung
6. | Ersteinstellung
6.10 | Anwendung des Bewegungsmanagements & Aktivierung der Triggerfunktion | Falsche Konturen (Referenzoberfläche) im SGRT-System geladen (z.B. falsche DICOM-Body-Struktur, falsche:rr Patient:in, falsche Referenzoberfläche usw.) ð Interlock | Fehlerhaftes Zeitmanagement | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren | - MTR prüft, ob korrekter Patient/Plan aufgerufen ist | 2 | 2 | 1 | N | kein weiterer Handlungsbedarf nötig | - |  |  |  |  | kein weiterer Handlungsbedarf nötig
|  | Falsche Konturen (Referenzoberfläche) im SGRT-System geladen (z.B. falsche DICOM-Body-Struktur, falsche:r Patient:in, falsche Referenzoberfläche usw.) ð Geometrischer Fehler (falls Interlock fälschlicherweise überschrieben): falsches Volumen bestrahlt | Fehlerhafte Umsetzung der Verordnung | Unaufmerksamkeit, Unzureichende Einarbeitung, Mangel am standardisierten Verfahren | - MTR prüft, ob korrekter Patient/Plan aufgerufen ist - Anschließende Bildgebung (6.11 Bildgestützte oder oberflächenbasierte Verifikation der Positionierung) | 5 | 2 | 3 | N | Handlungsbedarf: Ja | Überschreiben des Interlocks nur im 4-Augen-Prinzip (MTR + MPE) nach kritischer Überprüfung der Situation | 5 | 2 | 2 | N | kein weiterer Handlungsbedarf nötig